变更控制程序

| 文件编号： | QP7.3.9 |
| --- | --- |
| 版本： | A/2 |

| 编写人 |  | 编写日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 审核人 |  | 审核日期 |  |
| 批准人 |  | 批准日期 |  |
| 发布日期 |  | 实施日期 |  |

- 更改记录

| 版本 | 变更编号 | 更改说明 | 更改日期 | 更改者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | / | 新文件 | 2022-11-9 | 王珍临 |
| A/0 | / | 修改文件版本号 | 2024-09-20 | 徐蕾娜 |
| A/1 | / | 增加MDSAP（美国、日本、巴西、加拿大和澳大利亚）体系要求 | 2025-02-08 | 徐蕾娜 |
| A/2 | 20250006 | 2025.06.05-2025.06.06 NMPA体系核查整改：1、明确型式检验等特殊过程相关变更的验证要求。 | 2025-06-13 | 徐蕾娜 |

- 目录

更改记录	2

目录	3

1 介绍	5

1.1 目的	5

1.2 适用范围	5

1.3 参考文件	5

1.4 相关记录	5

2 职责	6

2.1 变更负责人	6

2.2 变更协调人	6

2.3 变更控制委员会	6

3 程序	8

3.1 变更的分类	8

3.2 变更的命名	8

3.3 变更的提出	8

3.4 变更请求预审查	8

3.5 变更请求的接受与拒绝	9

3.6 对产品设计／工艺的变更	10

3.6.1 变更前告知	10

3.6.2 变更的策划	10

3.6.3 变更策划的评审	12

3.6.4 变更任务的实施	12

3.6.5 变更任务的评审	14

3.6.6 变更的导入	14

3.6.7 变更完成	14

3.7 变更的终止	15

3.8 数据的利用	15

4 附录	16

介绍

目的

本文件规定了变更的提出、决定、计划、审批、实施、发布和生效等过程的要求，确保开发出的产品满足用户需求、符合相关法律法规、适应市场的需要。

适用范围

适用于本公司产品的设计变更和工艺变更控制控制，对于质量体系的变更遵循《质量管理体系策划与体系变更管理制度》。

参考文件

- QP 7.3《设计和开发控制程序》

- SMP7.3.9-02《质量管理体系策划与体系变更管理制度》

相关记录

- QR-QP7.3.9-01变更申请单

- QR- QP7.3.9-02变更执行单

- QR-QP 7.3.9-03 变更评审报告

- QR- QP7.3.9-04变更通知单

- QR-QP7.5.3-02 售后服务记录

职责

变更负责人

CCB 为每个批准的变更请求指定一名变更负责人。

变更负责人职责包括该变更的策划、实施、确认、变更任务等，直到变更完成和信息存档。

变更协调人

协调所有的变更按照正常的流程实施，并提供合规性指导，本公司由体系工程师担任变更协调人。

变更控制委员会

变更控制委员会（CCB）是变更控制的决策小组，负责变更请求的评审、评价和决策。评价的过程要能保证变更的合理性和必要性，提供的依据必须是完整、专业和客观的。CCB的职责还包括监督变更过程的有效进行。

每个项目都应设立CCB。CCB的常任成员包括：

- CCB主席

- 研发代表

- 变更协调人

- 生产代表

- 工艺代表

- 采购代表

- 质量代表

- 注册代表

- 项目经理

- 产品经理。

- 其他被是被所需要的角色

每个常任成员缺席时都有一个替补代表。替补成员也应获得相关信息。

体系变更的CCB主席由管理者代表担任。设计变更的CCB主席为研发负责人。工艺变更的CCB主席为生产负责人。

影响注册证、风险相关或其它CCB认为重大的变更，CCB应向管理代表汇报。

程序

变更的分类

变更根据原因的范围分为：体系变更、产品设计变更和产品工艺变更。

- 质量体系变更：指对质量管理体系文件、过程、资源、组织结构等影响体系运行的要素进行的更改活动，包括永久性变更和临时性变更。按照《质量管理体系策划与体系变更管理制度》执行。

- 设计变更：产品规格参数，结构，物料等修改；

- 工艺变更：产品生产工艺过程过方法的变更。

变更的命名

变更管理员应对变更申请单编号和记录。

编号规则： QCR/DCR/ECRYYYYMMDD####。

其中：QCR代表体系变更、DCR代表设计变更、ECR代表工艺变更

“YYYYMMDD”—申请日期(年月日)，“####”-流水号。

变更的提出

本公司任何员工都可通过《变更申请单》提出变更请求发送给变更协调人。

变更请求提出者有义务完整、清晰的填写变更的内容和原因，以及变更影响的范围、明确预期受影响的部门。

必要时，应提供附件以详细阐明变更的内容和原因。

变更请求预审查

每个变更请求都被变更协调人赋予唯一的CR编号。

CCB协调人对变更请求作预审查，内容包括：

- 变更请求的描述是否完整和清晰：

- 历史记录中是否处理或拒绝过同样的变更请求。

如果CCB协调人认为变更请求的内容不够完整或清晰，可要求变更请求提出者补充信息。如果CCB协调人发现同样的变更请求被处理或拒绝过，必须把历史记录一起带到CCB。

变更请求的接受与拒绝

变更协调人组织召开CCB会议，对变更请求进行评审，CCB成员至少成包括CR涉及部门的代表和质量代表、注册代表。

CCB要对变更请求做专业的审查，审查的内容包括：

- 评审变更请求的理由的合理性；

- 评审该变更对其它文件的影响，特别是研发、生产、工艺、用户相关和产品注册的文档；

- 评审该变更对其它产品、部件或工艺过程的影响；

- 检查变更对法规符合性的影响，注册部代表负责对变更进行评价，以确定该变更是否为重大变更；

- 评估变更成本、人力和对用户的益处：

- 公司内部各部门关于变更的协调：

- 是否有明确的理由不需进一步审查就可拒绝该变更请求。

如果CCB决定接受变更，必须指定一名变更负责人。变更负责人创建变更任务，组织一个变更小组，并负责整个变更过程。

如果CCB决定拒绝变更，必须记录理由。

如果CCB会议上难以决定拒绝或实施变更，可以适当的理由暂缓决定，并组织进一步研究和调查。

变更请求的决议应当记录在《变更申请单》中，并最终和所有变更文件归档。

对产品设计／工艺的变更

    - 变更前告知

对于会影响客户的变更，应告知客户变更事项，包括但不限于：

- 变更的内容；

- 变更预计开始和结束的时间，整体变更周期；

- 变更培训计划和方案；

- 软件现场升级时间和内容并形成《售后服务记录》作为用户验收记录；

形成《变更通知单》记录文件，并按照《记录控制程序》归档。

    - 变更的策划

每个变更任务都应该被策划。

变更负责人接受变更后，负责变更的策划，根据变更的类型分别对设计变更和工艺变更进行以下策划。

- 设计变更

- 设计变更是否满足法律法规和标准的要求；

- 设计变更涉及的产品、部件和原材料；

- 设计变更风险评估，评估设计变更是否可能带来新的危害和新的风险的评估，如评价不会带来任何新的危害/风险，应提供合理理由；必要时，更新风险管理文件。

- 设计变更所导致的设计文件DHF的修改

- 设计变更所需要的设计修改的验证或确认

- 设计变更过程中需要对设计修改的评审

- 设计变更导致的研发BOM的修改

- 设计变更导致的物资处理，应明确明确旧物料、成品的库存处理方式。

- 设计变更引起的采购物料的确认。

- 设计变更计划应明确所有的措施和输出的文档，每个措施和输出文档都要指定任务实施人，并与其协调计划完成的时间；

- 软件设计变更导致的用户告知、用户培训和软件升级。

- 设计变更，尽可能阐明解决方法，策划实施变更的步骤和预计关闭的时间；

- 工艺变更

- 工艺变更是否满足法律法规和标准的要求；

- 工艺变更涉及的产品、部件和原材料；

- 工艺变更风险评估，评估变更是否可能带来新的危害和新的风险的评估，如评价不会带来任何新的危害/风险，应提供合理理由；必要时，更新风险管理文件。

- 工艺变更对工艺评定，工艺变更是否需要进行工艺再确认。

- 工艺变更导致的生产任务导入

- 工艺变更导致的采购数据的修改

- 工艺变更导致的生产/检验DMR的修改

- 工艺变更导致的生产BOM的修改

- 工艺变更引起需要通知供应商的信息；

- 工艺变更后生产的切换计划；

- 工艺变更导致的现场升级流程的创建；

- 工艺变更导致的物资处理，应明确明确旧物料、成品的库存处理方式。

- 工艺变更计划应明确所有的措施和输出的文档，每个措施和输出文档都要指定任务实施人，并与其协调计划完成的时间；

- 软件工艺导致的用户告知、用户培训和软件升级。

- 工艺变更，尽可能阐明解决方法，策划实施变更的步骤和预计关闭的时间；

对于重大变更，注册应根据各国的注册合规管理制度进行变更的申报或备案，申报或备案的对象包括：欧盟公告机构（涉及CE产品）、FDA、TGA、HC、ANVISA、MHLW等产品生产所在地主管当局、 产品销售所在地主管当局、主要客户和第三方认证机构等，如果上述对象要求变更需得到其批准后方可实施的，注册部应在收集、整理好变更资料后，向其进行申报，并将相关信息通知变更负责人。

    - 变更策划的评审

变更的策划必须经过变更计划评审。由变更负责人指定的变更小组进行评审，变更计划的批准应由变更负责人和变更小组签名，这是实施变更的决策。

如果已批准的变更计划需要修改，变更计划应升版。

变更负责人应重新编制变更计划发起评审，再由相关变更小组成员签字批准，其中至少应包含质量代表。

    - 变更任务的实施

在变更计划批准后， 通过《变更执行单》将每个变更任务发送给相关任务的负责人，变更任务负责人应按照变更计划的要求完成任务.变更任务的实施过程中，变更负责人监控整个变更的进程。

变更任务的实施中需要注意以下几点

1）法规检查

对于重大变更，变更小组中的注册工程师负责变更的法规检查任务，由质量检查该任务的完成情况，注册工程师要记录变更申报、备案过程的完成结果，并附上相关文档证据。

2）风险管理的要求

变更负责人要负责对变更的风险评估，完成后进行确认，如有必要，应重新对产品或过程进行危害分析，并提供所有的风险管理文档。

3）文档变更

变更的文档必须符合《文件控制程序》要求，变更相关文档的存档和分发按照（文件控制程序》进行。

4）单纯变更任务

对于没有输出受控对象的变更任务，其任务负责人必须详细记录任务的完成情况以及判断依据等，由相关的另一人进行确认后，该任务才能成功关闭。

5）批准前的处理和标识

变更任务批准前，变更实施者必须对已修改的产品、部件、原材料等标上清晰的标识（如标上“未确认件”），避免它们与正在使用的已批准的部件混淆。

6）注册检验的任务

与型式检验等特殊过程相关的变更的验证：针对型式检验中发现不符合项的变更，由于其具有高风险性，需采用更严格的验证标准。变更执行完毕后，进行整改项专项测试。由测试工程师针对具体整改项，编制专项验证方案，设计专用测试用例并详细记录测试过程和结果。完成测试后，编制专项验证报告，经研发、质量等多部门联合审核，确保变更符合法规要求和型式检验标准。

- 上市后软件升级

变更会导致软件的版本升级，应明确客户服务人员对应的客户变更告知、客户培训和软件升级服务的任务。

该任务来源于变更可能导致的软件升级；并遵循《变更控制程序》经过变更提出、决定、计划、审批、实施（经过验证，适当时， 经确认）、经过批准发布。计划阶段形成《变更告知单》和《变更申请单》，实施阶段形成《变更执行单》、用户培训（记录）和软件升级《售后服务记录》，最终进行变更的整体评审《变更评审报告》形成闭环。

变更任务的实施过程中，变更任务负责人遇到问题要及时报告变更负责人和CCB协调人。CCB协调人负责变更过程的状态报告，并报告给CCB。

    - 变更任务的评审

当变更计划中规定的任务已经全部，正确的完成后，变更负责人应把变更任务发给CCB协调人进行变更任务预审。

CCB协调人检查变更任务的完成情况后，进入变更任务评审。

变更负责人组织变更小组共同评审变更任务的完成情况，全部变更小组成员同意后，经过批准的变更任务使变更生效的正式决定。

如果变更任务的内容或周期不能接受，变更小组必须做出进一步决定，并记录下来。

变更负责人将变更小组的决定通知变更任务涉及的所有部门和个人，包括变更请求的提出者。

    - 变更的导入

变更的导入是指变更指令批准后，根据变更的定开始新的生产。

变更负责人根据变更小组的决定，为变更后DHF/DMR／物资处理/设计变更/工艺变更设置生效日期。

变更的导入过程中，必须确认没有新、老、暂时文档混淆的可能，并收回失效的文档。

“待确认”物料、半成品和成品可能报废、返工等。

库存品也根据变更计划中的规定处理。

    - 变更完成

如果变更负责人选择跟踪变更后第一批正式成产批号，应把该批号记录在变更指令中，变更关闭。

如果变更负责人选择不必跟踪变更后第一批正式成产批号，变更即关闭。

变更的终止

变更任务实施的过程中，变更小组遇到问题希望终止变更进程的，应由变更负责人报告给CCB。

CCB 决策同意终止变更后，由CCB协调人把变更状态设为“终止”，并记录理由和结果。变更负责人负责相关文件或其它受影响对象的处理。

数据的利用

变更数据应作为管理评审数据的输入。

附录

N.A